# Obsah

Obsah	1

1.	Emisní limity a monitoring z evropské perspektivy	2

2.	Ověření kvality automatických monitorovacích  systémů	5

3.	Obchodování s emisemi NOx a monitoring	6

4.	Manuál pro ověřovací test	8

5.	Případové studie pro pracovní seminář	9

5.1	Ověřování ukázkových případů pro pracovní seminář	10

# 1.	Emisní limity a monitoring z evropské perspektivy

Aby bylo chráněno životní prostředí jsou emise z průmyslových provozů omezeny emisními limitami. Úroveň emisního limitu záleží na riziku a dostupných technikách na snižování znečištění, které jsou technicky a ekonomicky přijatelné. V rámci IPPC jsou pro řadu průmyslových činností připravovány podpůrné dokumenty BREF. Dokumenty BREF popisují nejlepší dostupné techniky (BAT) a související emisní úrovně. Nejlepší dostupné techniky pro daný provoz mohou být stanoveny za použití BREFu a při zvážení specifické situace dané lokality. Pokud není dostupný žádný BREF, kompetentní úřady musí stanovit nejlepší dostupnou techniku a příslušné emisní úrovně samy. V povolení budou související emisní úrovně „přetransformovány“ na emisní limity. Četnost měření a průměrovací období jsou důležitá hlediska, která by měla být vzata v úvahu při stanovování emisního limitu. Tyto parametry závisí na typu procesu, typu použité techniky na odstraňování znečištění a riziku pro životní prostředí, když odstraňovací technika (např. odlučovací zařízení) nefunguje. Když je například využíváno primárních metod omezování emisí (ex ante), šance selhání je zanedbatelná a jednorázová měření je dostatečné. Obecně jsou monitorovací požadavky v takovýchto situacích tři půlhodinová měření každých šest měsíců nebo dokonce méně časté měření pro zařízení  s limitovanými emisemi. Kontinuální měření by mělo být stanoveno pro zařízení s velkým množstvím a s variabilními emisemi. Kontinuální měření jsou rovněž nezbytná pro zařízení se sekundárními metodami pro omezování emisí (ex post), protože zde existuje odůvodnitelné riziko, že bude emisní limit překročen z důvodu selhání techniky na omezování emisí. Proto musí být předepsáno kontinuální měření pro spalovnu odpadu s DeNOx. V povolení musí být konkrétně uvedena četnost měření, průměrovací období a emisní limit. Pokud je stanoveno kontinuální měření, kompetentní úřad může vybrat mezi přísnějším limitem v kombinaci s rozumným časovým obdobím, kdy může být emisní limit překročen nebo méně přísný emisní limit, který nebude povoleno překročit.

Volba mezi těmito možnostmi záleží na průměrovacím období, vstupní koncentraci a časové reakci čistící jednotky čištěného plynu. Obecně je stanovena kombinace několika emisních limitů tak, aby byla dosažena maximální ochrana životního prostředí v případě nevymezitelných (nestanovitelných) provozních podmínek. Například evropská směrnice pro velká spalovací zařízení a evropská směrnice pro spalovny odpadu udávají dva nebo tři emisní limity pro kontinuálně měřené složky.

Abychom ukázali potenciální možnosti,  jsou v následujících tabulkách uvedeny hodnot emisních limitů pro spalovny odpadů v Nizozemí

Ačkoliv jsou dioxiny velmi nebezpečné, není požadován kontinuální monitoring z důvodu neexistence vhodné metody. Pro stanovení rtuti v kouřových plynech (spalinách) je stále dostupnější a dostupnější kontinuální systém měření. Takže se předpokládá, že brzy evropská směrnice pro spalování odpadu stanoví povinnost kontinuálního měření rtuti. Kromě emisních limitů musí být v povolení stanovena technika analýzy měření, protože výsledky získané podle rozdílných měřících technik se mohou značně odchylovat. Výsledek zároveň závisí na aplikovaných měřících postupech. Proto se musí používat normalizované a schválené metody měření. Evropské směrnice vyžadují použití norem CEN pro jednorázová a paralelní měření. V pracovních skupinách technické komise Evropské normalizační organizace (CEN) jsou standardizovány a schvalovány měřící metody.  Například v pracovní skupině 16 jsou připravovány normy pro standardní referenční metody pro analýzu koncentrací kyslíku, oxidu siřičitého, oxidy dusíku a vlhkost v kouřových plynech (spalinách) spalovacích zařízeních a spaloven odpadu. Pracovní skupina 19 připravuje normu pro měřící strategii, plánování a reporting. Návrh této normy ukazuje komplexnost měření emisí. Získání spolehlivých emisních údajů vyžaduje, aby odběr vzorků kouřového plynu stejně tak jako podmínky procesu během měření byly reprezentativní. Proto technici, kteří provádějí emisní měření, potřebují důkladné znalosti měřících metod, statistiky a průmyslových procesů. Akreditace podle EN 17025 je nejvhodnější způsob, jak zaručit, že laboratoře a jejich pracovníci jsou kompetentní pro provádění emisních měření. Technické EN 17025 pro emisní měření jsou navrženy pracovní skupinou 19.

Pokud provedla emisní měření akreditovaná laboratoř, je stále možné, že měření nebylo provedeno za representativních podmínek. Průmysl uvádí, že on je zodpovědný za reprezentativní podmínky procesu a laboratoře nejsou kompetentní, aby posoudily podmínky procesu. Proto pověření laboratoří zahrnuje pouze provedení a podání zprávy o emisním měření. Takto může proběhnout emisní měření za nerepresentativních podmínek procesu, aby se splnily emisní limity.. Například emise prachu u sušárny mohou být sníženy snížením vstupní teploty nebo rychlosti ventilace kouřového plynu. V Nizozemí je vliv této praxe na kvalitu údajů o životním prostředí stále podceňován. Je lepší, pokud může být kompetentní úřad přítomen během měření emisí, aby zajistil reprezentativní podmínky procesu.

Pokud je v evropských směrnicích požadováno kontinuální měření, není měřící metoda specifikována. Všechny metody jsou povoleny za předpokladu, že požadavky na míru nejistoty ve směrnici jsou splněny a že  EN14181 je používána pro zajištění kvality automatického monitorovacího systému.

# 2.	Ověření kvality automatických monitorovacích  systémů

EN14181 je evropská norma pro zajištění kvality automatických monitorovacích systémů. Tato norma poskytuje tři úrovně zajištění kvality (QAL 1-3) a roční ověřovací test (AST, annual surveillance test = roční ověřovací test).

QAL 1 popisuje postup stanovení, zda-li vybraný monitorovací systém splňuje požadavky na nejistotu. Podle  EN ISO 14956 je nejistota monitorovacího systému odhadována na základě charakteristik (výkonu) monitorovacího systému a konkrétních podmínek kouřového plynu jako jsou změny ve složení a rozložení koncentrací. Nakonec se odhadovaná nejistota  srovnává s požadovanou nejistotou. Když automatizovaný systém monitoringu projde 1. testem  QAL 1, systém musí být schválen a kalibrován potom co byl nainstalován podle QAL 2 postupů. Proto musí proběhnout alespoň 15 paralelních měření se standardní referenční metodou. Z těchto výsledků je sestavena kalibrační křivka pro převedení měřícího signálu na skutečné koncentrace. Každé tři nebo pět let musí být kalibrace systému opakována. QAL 3 je postup pro “nepřetržité zajišťování kvality” pro potvrzení toho, že systém monitoringu stále funguje podle QAL 1 specifikací. Pro tento účel probíhá dvoubodová kalibrace pro kontrolované plyny. Odchylky pozorovaných koncentrací od skutečných koncentrací kontrolovaného plynu  jsou zaznamenávány ve statistických schématech (Cusum or Sheward). Na kontrolních schématech je srovnáváno množství vzestupu a poklesu přesnosti podle nejistoty samotné měřené hodnoty.  Pro toto srovnání je používána standardizovaná odchylka odvozená od zdrojů nejistot použitelných pro dvoubodovou kalibraci stanovenou v QAL 1.

V ročním ověřovacím testu je kontrolována platnost kalibrační křivky provedením alespoň pěti paralelních měření standardní referenční metodou. Před provedením těchto ověřovacích měření je testována funkčnost automatického monitorovacího systému. Tento test funkčnosti zahrnuje test úniků, test linerality a čištění monitorovacího systému. Ověřování kvality automatických monitorovacích systémů používající EN14181 je stanoveno směrnicí pro velká spalovací zařízení a směrnicí pro spalovny odpadu. Jako pomoc pro holandské podniky se zaváděním této komplexní normy bude v letošním roce zpracována praktická příručka. V Nizozemí se zkoumá dlouhodobá využitelnost této normy pro prediktivní monitorovací systémy založené na zástupných parametrech.

# 3.	Obchodování s emisemi NOx a monitoring

V Nizozemí bude obchodování s emisemi NOx zahájeno v roce 2005. Provozy s celkovým nainstalovaným tepelným výkonem větším než 20 MW nebo emisemi NOx překračujícími 50 tun za rok se musí zapojit do systému obchodování s emisemi. Zapojené provozy emitovaly okolo 120 kt NOx v roce1995. Aby se splnily požadavky směrnice o NEC (národních emisních stropech) budou muset být emise sníženy o  55 kt v roce 2010.

Toto snížení může proběhnout tradiční cestou, což znamená, že budou sníženy emisní limity pro koncentrace NOx v kouřových plynech příslušných zařízení. Hlavní nevýhodou této strategie jsou rozsáhlé diskuse o tom, kde by mělo být snížení uplatněno. Obecné snížení emisních limitů vede k vysokým nákladům a s tím spojenou nižší nákladovou efektivností.  Zatímco snížení emisí je vyjádřeno v jednotkách koncentrace a cílem je snížení celkové zátěže, existuje riziko, že cíl nebude splněn splněním emisních limitů. Proto se holandská vláda rozhodla zavést pro NOx obchodování s emisemi. V rámci systému obchodování s emisemi musí příslušné zařízení splnit míru normy výkonu ( performance standard rate = PSR). Pro emise ze spalování je PSR pro rok 2010 50 g/GJ. tato hodnota byla vypočítána z cíle 55 kt a odhadované spotřeby energie v roce  2010  1100 PJ. Počáteční hodnota  PSR v roce 2005 bude kolem 70 g/GJ. Každý rok bude PSR přijata na základě linerálního snižování 50 g/GJ v roce 2010. Pokud se ukáže v roce 2010 spotřeba energie vyšší bude přijata PSR minimálně 40 g/GJ. Pro emise z procesu není PSR spojena se spotřebou energie ale s produkcí. Například PSR v roce 2010 pro ocelářský průmysl je 0,56 kg NOx  na tunu surové ocele.

- Monitoring emisí je hlavní otázkou pro obchodování s emisemi. Pracovní skupina “monitorování obchodování s emisemi” byla pověřena definováním požadavků pro vhodný monitoring emisí NOx. Monitoring v tomto případě zahrnuje všechny činnosti, které je třeba podniknout pro zpracování zprávy o emisích. Takže jsou zahrnuty analýza, kalibrace, test funkčnosti, ověření kvality, verifikace dat a zpráv. Pracovní skupina stanovila následující základní podmínky pro emisní monitoring:  .

- použitý monitoring musí být průhledný (transparentní) a ověřitelný;

- ohlašované emise musí být spolehlivé;

- stanovený (v povolení) monitoring musí být v souladu s evropskými směrnicemi;

- aby byly náklady přijatelné, musí se stanovený monitoring vztahovat na skutečnou úroveň emisí;

- v rámci požadované nejistoty by měl stanovený monitoring zapadnout do současné monitorovací praxe.

Na základě požadavku pracovní skupiny proběhly tři šetření. Jedno z nich, výzkum současných monitorovacích systémů v průmyslu, ukázalo, že se používá řada variant metod pro stanovení ročních emisí NOx ze zařízení. Pro zařízení, kde je povinný kontinuální monitoring je používán CEMS (Continuous Emission Monitoring System = Kontinuální emisní monitorovací systém) stejně tak jako PEMS (Predictive Emission Monitoring System = Prediktivní emisní monitorovací systém). Emise ze zařízení s limitovanými emisemi NOx se obecně stanovují za použití hodnot vypočítaných z environmentálních měření v minulosti.. Ukázalo se, že reprodukovatelnost a ověřitelnost ohlašovaných emisních údajů je poměrně špatná a měla by se pro účely obchodování s emisemi zlepšit.  Dále byl zkoumán výkon akreditovaných laboratoří pro měření kouřových plynů (spalin). Pět laboratoří stanovilo současně koncentrace NOx v kouřových plynech ze spalovny odpadu za použití standardizovaných metod. Ačkoliv skutečné provedení nebylo vždy podle používané normy, výsledky byly v rámci očekávaného intervalu jistoty. Laboratoře zároveň provedly na stejném komíně měření průtoku. Díky dostupnosti adaptérů musely laboratoře provést měření rychlosti (průtoku)po částech. Průtok kouřových plynů měřený Fortexovým detektorem, který byl přítomen v komíně, byl použit jako referenční hodnota. Výsledek tohoto jednoduchého kruhového testu ukázal, že kvalita měření rychlosti by mohla být mírně zlepšena. Při třetím průzkumu byla zkoumána spolehlivost údajů o emisích ohlášených podniky. Byly zjištěny emise NOx z patnácti průmyslových zařízení zainteresovanými podniky a akreditovanou laboratoří. Výsledky se velmi lišily a nezávisely na použití monitorovacího systému. Ačkoliv některé výsledky PEMS a CEMS jsou blízko hodnotám z akreditovaných laboratoří, další výsledky jsou velmi špatné. Když jsou používány hodnoty emisí, jsou pozorovány stejné odchylky ve výsledcích. Přístupnost komínů je obecně nedostatečná proto, aby mohlo být provedeno měření podle příslušných norem. Na základě výsledků popsaných průzkumů, došla pracovní skupina k závěru, že:

- všechny činnosti vedoucí ke zpracování roční zprávy o emisích (evidenci) by měly být popsány v protokolu o monitoringu;

- obě metody CEMS a PEMS mohou být použity pro stanovení emisí NOx v rámci požadovaného intervalu jistoty;

- kvalita údajů z CEMS a PEMS musí být zlepšena zavedením EN 14181;

- emisní hodnoty ze zařízení s omezenými emisemi NOx by měly být stanovovány méně často;

- přístupnost komínů musí být zlepšena;

- emisní měření musí být prováděny akreditovanými laboratořemi

Výše uvedené závěry a základní podmínky vedly k následující klasifikaci monitoringu a požadavků na monitoring.

# 4.	Manuál pro ověřovací test

Ověřovací test je aplikace programu Microsoft Excel (“ValidationTestEmissionData.xls”). Pro strukturu menu (nabídky) exelové sestavy byly použity makra. Takže při otevírání nesmí být zabráněno používání možnosti maker. Menu (hlavní nabídka) přepíná mezi následujícími listy: “emisní údaje”, “plynná paliva”, “tekutá paliva”, “pevná paliva” a “ověřovací test”. Žluté buňky na těchto listech obsahují vypočítané údaje a nemohou být změněny. Do bílých buněk mohou být vložena (alfa) numerická data. Pro vložení dalších dat jsou používány posuvníky na kraji buněk (Scroll bars) nebo rozbalovací menu. V následující sekci je popsáno použití sestavy:

- Vložte popis zařízení/jednotky do buňky C2;

- Vyberte typ zařízení použitím rozbalovacího menu v buňce C3;

- Přizpůsobte nastavení posuvníku v E4, abyste stanovili tepelný výkon zařízení/jednotky;

- Přizpůsobte nastavení posuvníku v  E5 tak, abyste stanovili elektrickou účinnost nebo e-zatížení nebo parní produkci podle toho, co se ohlašuje;

- Vyberte typ provozu použitím rozbalovacího menu v buňce C8; “stand-by” (v pohotovosti) znamená, že je provozní doba zařízení omezena a že zařízení je vždy provozováno za podmínek plného výkonu;

- Vyberte spalovaná paliva použitím rozbalovacího menu v buňkách C10, E10, G10 a I10, když není spalováno žádné palivo vyberte  <žádné> pro všechny z nich; pokud jsou použitá paliva v rozbalovacím menu jděte na krok <j>

- Pokud není uvedeno plynné palivo v rozbalovacím menu, vyberte možnost v G6 a  vložte popis paliva a jeho složení do bílých buněk ve sloupcích od  C až G; dolní výhřevnost a parametry spalování jsou vypočítány z vloženého složení; pokud je složení neznámé, vložte dolní výhřevnost do řádku 3; v tomto případě jsou parametry spalování vypočítány z dolní výhřevnosti podle  DIN 1942; po vložení dat zvolte <return> ;

- Pokud není tekuté palivo zmíněno v rozbalovacím menu, vyberte možnost v buňce  G7 a vložte popis paliva, dolní výhřevnost a složení do bílých buněk ve sloupcích C až G; spalovací parametry se vypočítají z vloženého složení; pokud je složení paliva neznámé, vložte dolní výhřevnost do řádku 3; v tomto případě se parametry spalování vypočítají z dolní výhřevnosti podle  DIN 1942; po vložení dat zvolte  <return> ;

- Pokud není pevné palivo zmíněno v rozbalovacím menu, vyberte možnost v buňce  G7 a vložte popis paliva, dolní výhřevnost a složení do bílých buněk ve sloupcích C až G; spalovací parametry se vypočítají z vloženého složení; pokud je složení paliva neznámé, vložte dolní výhřevnost do řádku 3; v tomto případě se parametry spalování vypočítají z dolní výhřevnosti podle  DIN 1942; po vložení dat zvolte  <return> ;

- Pro obchodování s emisemi CO2 musí být paliva, která jsou prodána, odečtena, v tomto případě vyberte pro tato paliva <supply> v rozbalovacích menu v buňkách C16, E16, G16 nebo I16;

- Přizpůsobte nastavení v posuvníku v buňkách  C17, E17, G17 nebo I17 tak, abyste stanovili spotřebu paliva nebo energie pro každé palivo, podle toho, které je používáno.

- Pro emise ze spalování stanovte koncentraci kyslíku v kouřovém plynu přizpůsobením posuvníku v buňce C28; pro nespalovací zařízení je tento posuvník použit pro stanovní toku odpadního plynu;

- Vyberte znečišťující látku v rozbalovacím menu v buňce  J27;

- Přizpůsobte nastavení posuvníku v buňkách E28, G28 a I28 tak, abyste stanovili koncentrace nebo hodinové/roční emisní zatížení zneč. látkami podle hlášených hodnot;

- Vyberte možnost v buňce G5, abyste odstartovali ověřovací test ;

- Vložte známé údaje použitím rozbalovacího menu ve sloupci  C; pokud jsou údaje neznámé nebo nerelevantní nic v nastavení neměňte; pokud vložená data přesahují očekávané rozpětí, je toto indikováno v sloupci E a inspektor musí zahájit šetření, aby zjistil důvod nesrovnalosti.

# 5.	Případové studie pro pracovní seminář

Příklad 1

- Plynová turbína (20 MW tepelný výkon; 6 MW elektrický výkon) je provozována 5 dní v týdnu16 hodin za den;

- Palivo LPG, obsahuje 60 mol% butanu a  40 mol% propanu;

- Další údaje jsou zpracovány z roční zprávy o emisích: spotřeba LPG 2,4 mil. Nm3, emise NOx  10 tun, emise CO2 n 17,5 ktun

- Emisní limit 45 g/GJ;

Jsou tyto údaje konzistentní? Pokud nejsou údaje konzistentní, jaký může být důvod?

Příklad 2

- Kotel (1 MW tepelný výkon) je nepřetržitě ohříván HFO (2 w% S; dolní výhřevnost 41 MJ/kg);

- Během jednorázového měření se ukázalo, že jsou emise NOx při plném výkonu (100%) ve výši 0,1 kg za hod;

Emisní limit pro  NOx je 120 mg při3 vol% O2. je tento emisní limit překročen?

- Další údaje jsou vzaty z roční zprávy o emisích:: spotřeba HFO 200 tun, emise NOx 0,4 tun, emiseSO2 8 ktun;

Jsou tyto údaje konzistentní? Pokud nejsou údaje konzistentní, jaký může být důvod?

## 5.1	Ověřování ukázkových případů pro pracovní seminář

Případ 1 : List“Údaje o emisích

Případ 1: List“Ověřovací test”

Případ 2: List“Údaje o emisích”

Případ 2: List “Ověřovací test”